
BRUGSANVISNING
ScopeFlow: 24-timers vandflaskeslange til endoskoper (direkte forbindelse mellem endoskoperne og flaske med sterilt vand)
ScopeFlow-slangen er beregnet til brug i 24 timer, hvorefter den skal kasseres.
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	Producent
	Må ikke anvendes, hvis pakningen er åbnet eller beskadiget
	Se brugs-anvisningen
	Steriliseret med ethylenoxid
	Fremstillings-dato
	Sidste anvendelses-dato
	Produktets reference-nummer
	Lot-nummer
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	Medicinsk udstyr
	CE-mærke med det bemyndigede organs ID-nr.
	Må ikke resteriliseres
	Fremstillet uden naturgummi (latex) 
 
	Fremstillet uden DEHP
	Berettiget repræsentant for EU 
	Unikt enheds-ID
	


PRODUKTKODER OG BESKRIVELSER
	Produktkode
	Beskrivelse
	Kompatibilitet med endoskoper
(gastroskoper, koloskoper)

	PFE145
	24-timers vandflaskeslange til endoskoper
	Olympus® serie 140/ 240, 160/260, 180/280, 190/290

	PFE145CO2
	24-timers vandflaskeslange til endoskoper med CO2
	Olympus® serie 140/ 240, 160/260, 180/280, 190/290


ANVENDELSE 
ScopeFlow er designet til anvendelse med et fleksibelt endoskop med henblik på insufflering af luft/CO2 og tilførsel af sterilt vand under endoskopiske procedurer hos patienter, hvor dette er indiceret. ScopeFlow er kompatibel med Baxter-, Versol- og Fresenius-flasker med sterilt vand. Slangen er beregnet til brug i 24 timer, hvorefter den skal kasseres.
BRUGSANVISNING
Læs brugsanvisningen til 24-timers vandflaskeslangen omhyggeligt før brug.
Se også brugsanvisningen til endoskopet og andet tilbehør, før du bruger dette medicinske udstyr.
Dette medicinske udstyr må kun anvendes af kvalificerede sundhedspersoner eller autoriserede personer med kendskab til endoskopisk teknik og erfaring med de relevante sygdomme og disses mulige komplikationer.
BRUGERVEJLEDNING
1) Åbn flasken med sterilt vand.
2) Tag ScopeFlow-slangen ud af den sterile pose, og sikre dig, at klemmen på slangen er åben.
3) Før ScopeFlow-slangen ind i flasken med sterilt vand, og skru slangens plastlåg fast på flasken. 
4) Fjern klistermærket til tidsangivelse fra emballagens etiket. Skriv dato og tidspunkt på klistermærket, før det fastgøres på slangen. 
5) Tilslut den distale ende af ScopeFlow-slangen (endoskopadapter) til endoskopets luft/vand-konnektor. 
6) Tænd processorens lyskilde.
7) Ved insufflering af CO2 skal man tilslutte CO2-insufflationsslangen til konnektoren på ScopeFLow- insufflations- og skylleslange. 
8) Inden en endoskopisk procedure skal man teste vandflowet, og hvis flowet er langsomt, skal man sikre sig, at skruelåget på den sterile vandflaske slutter tæt (og eventuelt stramme det).
9) Hvis flasken med sterilt vand skal udskiftes under proceduren, skal man følge den relevante vejledning om korrekt teknik til håndtering af ScopeFlow-slangen ved udskiftning af flaske med sterilt vand, opsætning af enheden samt håndtering mellem patienter.
10) Når proceduren er gennemført, skal man lukke klemmen og fjerne ScopeFlow-slangen fra endoskopet. Dette vil forebygge vandspild.
11) Sluk for processoren
12) Kassér ScopeFlow-slangen efter 24 timer.
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
· Fyld altid luft/vand-kanalen med sterilt vand, inden endoskopet (til undersøgelse af fordøjelseskanalen) føres ind i patienten.
· Producenten har ikke designet dette produkt til at blive reprocesseret eller til at blive anvendt i mere end 24 timer, når først emballagen er åbnet, og kan derfor ikke bekræfte, at reprocessering kan rengøre og/eller sterilisere enheden eller vedligeholde enhedens strukturelle integritet i tilstrækkelig grad til at sikre patientens og/eller brugerens sikkerhed.  Et klistermærke til sporing medleveres.
· ScopeFlow-slangen er beregnet til brug i 24 timer, når først emballagen er åbnet. Produktet bør kasseres efter 24 timer, uanset hvor mange gange det har været i brug.
· Fastgør ikke/genfastgør ikke ScopeFlow-slangen til et endoskop, der ikke er blevet reprocesseret.
· Må kun anvendes med flasker med sterilt vand.
· Produktet skal kasseres, når det har været anvendt i en procedure hos en patient med vCJD (variant Creutzfeldt Jakob disease).
· Må ikke anvendes, hvis produktemballagen er beskadiget.
Hvis der sker alvorlige hændelser i forbindelse med dette produkt, bør det indberettes til producenten og den kompetente myndighed.
KONTRAINDIKATIONER
Der gælder de samme kontraindikationer som for alle endoskopiske procedurer. 
24-timers vandflaskeslangerne må ikke resteriliseres.
OPBEVARING/EMBALLAGE
Opbevaring: For at undgå beskadigelse skal produktet opbevares i den originale emballage på et køligt sted og beskyttet mod sollys. 
Emballage: 24-timers ScopeFlow-vandflaskeslangerne leveres i individuelle sterile poser i en æske med 10 styk. 
BORTSKAFFELSE
Efter brug kan dette produkt udgøre en potentiel biologisk fare. Håndteres og bortskaffes i henhold til godkendt medicinsk praksis.
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Advena Limited, Tower Business Centre, 2nd Floor, Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta 
Brugsanvisning V3 juli 2026
Olympus® er et registreret varemærke tilhørende Olympus Optical Co., Ltd.
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